|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 BLINK REFLEX | Data di emissione:2021 Revisione n°: 0 Pagina 1 di 6 |
| --- | --- | --- |

| IO SS.CC. NEUROLOGIA ASL AL BLINK REFLEX |  |
| --- | --- |

|  | Nome e Cognome | Funzione/i | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Redazione | Davide | Renosio | TNFP |  |
| Verifica | Elisabetta | Ghiglione | Dir. Medico Neurologo |  |
| Approvazione | Eugenia | Rota | Direttore S.C. Neurologia |  |

|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 BLINK REFLEX | Data di emissione:2021 Revisione n°: 0 Pagina 2 di 6 |
| --- | --- | --- |

INDICE:

1.    Titolo..........................................................................................................................3

2.    Modifiche…………………………………………………………………………………..3

3.    Descrizione sintetica................................................................................................3

4.    Ambito di applicazione.............................................................................................3

5.    Definizioni..................................................................................................................3

6.    Obiettivo.....................................................................................................................3

7.    Personale coinvolto..................................................................................................3

8.    Cenni clinici...............................................................................................................3

9.    Descrizione dell'attivita'............................................................................................4

10.   Riferimenti.................................................................................................................4

11.    Bibliografia.................................................................................................................5

|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 BLINK REFLEX | Data di emissione:2021 Revisione n°: 0 Pagina 3 di 6 |
| --- | --- | --- |

1.Titolo:

Istruzioni operative per l'elettrodiagnosi della valutazione del  circuito polisinaptico trigemino-facciale (il correlato elettrico del riflesso corneale da ammiccamento).

2. Modifiche:

Trattandosi della revisione zero non si evidenziano modifiche.

3. Descrizione sintetica:

Queste istruzioni operative descrivono le attività e le responsabilità connesse alla corretta esecuzione dell'elettroneurografia per lo studio del riflesso trigemino-facciale per la valutazione di un circuito polisinaptico costituito da una componente afferente del nervo trigemino (V NC) e da una componente efferente del nervo Facciale (VII NC), il correlato elettrico del riflesso corneale da ammiccamento.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE:

Attività in area diagnostico-clinica.

5. DEFINIZIONI:

VCM: Velocità di Conduzione Motoria
VCS: Velocità di Conduzione Sensitiva

NC: Nervo Cranico

SNC: Sistema Nervoso Centrale

6. OBIETTIVO:

Uniformare il protocollo elettrofisiologico diagnostico della circuito del blink reflex del nervo trigemino-facciale dei laboratori di Neurofisiopatologia Clinica della ASLAL (Novi/Tortona, Acqui T., Casale M.to).

7. PERSONALECOINVOLTO: 
Tecnici di Neurofisiopatologia, Medici specialisti Neurologi/Neurofisiologi.

8. CENNI CLINICI: 
Questa metodica risulta utile nell'individuazione di lesioni lungo il circuito dell'arco riflesso, sia nella porzione centrale, sia in quella periferica. Lesioni compressive o neuropatie periferiche dei nervi trigemino e facciale o lesioni centrali del tronco-encefalo possono essere investigate con il Blink Reflex. Trova applicazione nella ricerca di un sito lesionale prossimale, spesso silente, nelle patologie demielinizzanti del SNC come la Sclerosi Multipla, nella elettrodiagnosi della sindrome di Miller-Fisher o come indice di funzionalità dei circuiti del tronco encefalo in caso di Stroke in tale sede.

|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 BLINK REFLEX | Data di emissione: Revisione n°: 0 Pagina 4 di 6 |
| --- | --- | --- |

9.DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA':

Il test elettroneurografico consiste nella rilevazione bilaterale delle risposte dal muscolo Orbicolare dell'Occhio stimolando il nervo trigemino a livello del forame sovraorbitario.

La risposta allo stimolo elettrico è costituita da 3 componenti distinte: una prima componente R1, omolaterale al lato stimolato, una componente R2 omolaterale e una R2 controlaterale al lato stimolato.

Posizionare gli elettrodi di derivazione (2 canali – registrazione bilaterale) sui muscoli orbicolare dell'occhio destro e sinistro con riferimento a livello del canto oculare ed elettrodo di massa posto sulla fronte.

Scegliere un lato di partenza (abitualmente il sinistro) ed erogare successivi stimoli elettrici della durata di 0.1 ms, ad intensità di stimolo tra i 15 e i 50 mA o comunque 2 volte la soglia di comparsa di R2 a livello del forame sovraorbitario per evocare una risposta riproducibile, chiaramente identificabile rispetto al rumore di fondo.

Stimolare come descritto al punto 2 il lato opposto a quello di partenza.

Vengono valutate la presenza di tutte e 3 le componenti, la latenza al picco e l'eventuale differenza di latenza interlato secondo i valori normativi (DC Preston, BE Shapiro, 2005):

R1

Latenza al picco  <  13 msec. Differenza di lato < 1,2 msec.

R2

Latenza al picco  < 30± 5   msec. Differenza di lato < 5 msec.

R2 controlaterale

Latenza al picco  < 30± 5  msec. Differenza di lato < 7 msec

|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 BLINK REFLEX | Data di emissione: Revisione n°: 0 Pagina 5 di 6 |
| --- | --- | --- |

10. RIFERIMENTI: 
Verbali del Corso di formazione Corso per Tecnici di Neurofisiologia e Specialisti Neurologi (2018).  Valori normativi (tabelle in allegato).

11. BIBLIOGRAFIA: 
Preston DC and Shapiro BE. Electromyography and neuromuscular disorders. Clinical-Electrophysiologic Correlations. Butterwoth- Heinemann, 1998.

Ubiali E. Elettroneurografia – Testo atlante, Scienza Medica, 2003.

| CODICE | TITOLO | REV. E DATA |
| --- | --- | --- |

|  | ISTRUZIONI OPERATIVE IO ASLAL 01 BLINK REFLEX | Data di emissione: Revisione n°: 0 Pagina 6 di 6 |
| --- | --- | --- |

| CODICE | TITOLO | REV. E DATA |
| --- | --- | --- |