## coloratore e montavetrini
Gara ANAC n. __________ Allegato 2 Fornitura di n. 2 Sistemi automatici integrati per la colorazione e il montaggio di vetrini istologici e citologici
| (1) Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando (sul medesimo file Excel) in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo ed iconografico (La rispondenza a tutte le caratteristiche essenziali e non richieste sarà valutata attraverso le risposte fornite al questionario, il materiale illustrativo e descrittivo allegato all'offerta tecnica e le eventuali prove/visioni) | RISPONDERE NELLE CELLE DI QUESTA COLONNA "in azzurrino i campi da compilare" le risposte fornite ai quesiti di seguito riportati (punti A-xx e B-xx) sono vincolanti per le caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature presentate in offerta (pena esclusione gara)
| SCHEDA TECNICA | SCHEDA TECNICA
Fornitore
Produttore
Modello
| Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste: OLTRE A Sì O NO FORNIRE BREVE DESCRIZIONE + CHIARO RICHIAMO AD ALLEGATO DA UNIRE ALL'OFFERTA TECNICA (1) | PUNTI Axx OBBLIGATORI, pena esclusione gara, CONFERMARE LA PRESENZA DI CIASCUNA VOCE.
i punti A-xx SONO OBBLIGATORI
A-1 | Tutti i lavori necessari per la corretta installazione ed il funzionamento delle apparecchiature devono essere eseguiti a spese dell'impresa aggiudicataria, così come eventuali riposizionamenti della dotazione strumentale nel corso della fornitura.
A-2 | Dotazione iniziale di consumabili necessari alla messa in operatività per i primi 15 gg. di lavoro dalla data del collaudo.
A-3 | Sistema modulare, robotizzato e integrato per la colorazione e il montaggio di vetrini istologici e citologici, munito di vaschette facilmente removibili e lavabili; (fornire descrizione dettagliata specificando il consumo elettrico espresso in Watt, peso, dimensioni + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-4 | Nuovo di fabbrica
A-5 | Di ultima generazione tecnologica. (fornire descrizione dettagliata indicando la data di immissione sul mercato e richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-6 | L'apparecchiatura deve essere in grado di garantire un livello di prestazioni compatibile con la più moderna tecnologia, costruito a regola d'arte ed in conformità alle leggi e regolamenti vigenti (fornire relazione dettagliata contenente il funzionamento dell'apparecchio offerto, catalogo accessori disponibili e relative quotazioni, materiale di consumo necessario (indicare se dedicato), conformità ai nuovi regolamenti 745/2017 e 746/2017, dichiarazione conformità 93/42 (MDD). dichiarazione conformità direttiva 89/336 (compatibilità elettromagnetica). e direttiva EN 60601-1 + richiamo a specifico allegato da unirsi all’offerta tecnica)
A-7 | Il sistema deve garantire un'operatività per almeno 300 vetrini/giorno. (fornire descrizione dettagliata e richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-8 | Sistema “chiuso” dotato di filtri a carboni attivi. Si richiede la fornitura e la sostituzione dei filtri a carboni attivi per l'intera durata della garanzia (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-9 | Esecuzione in simultanea di diversi protocolli di colorazione e montaggio; (fornire descrizione dettagliata specificando il numero di protocolli di lavoro disponibili + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-10 | Gestione automatizzata in continuo dell'intera procedura in una unica unità operativa, dall'asciugatura del vetrino, alla sparaffinatura, alla colorazione fino al montaggio del vetrino pronto alla lettura senza l'intervento dell'operatore; (fornire descrizione dettagliata specificando se presente l'avvio automatico del protocollo di colorazione e sistema RFID per identificazione dei coloranti e/o reagenti + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-11 | Coloratore e montavetrini idonei all'utilizzo di tutti i vetrini porta-oggetto in commercio; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-12 | Pannello di controllo “touch-screen” a colori con interfaccia grafica in lingua italiana resistente ai solventi e con rappresentazione grafica del protocollo di colorazione; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-13 | Funzionamento del sistema con i più comuni reagenti/coloranti disponibili in commercio; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-14 | Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica per eventuali malfunzionamenti e termine del ciclo di lavoro; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-15 | Caricamento continuo dei cestelli anche a macchina avviata, con strumento chiuso, tramite cassetti estraibili; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-16 | Sistema di gestione automatica dei reagenti, per garantire l’utilizzo corretto degli stessi (inventario, stabilità ed autonomia); (fornire descrizione dettagliata specificando se presente sensore di livello dei reagenti + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-17 | Capacita del rack di almeno 20 vetrini; Capacità di carico e scarico di almeno 4 rack in blocco; (fornire descrizione dettagliata specificando la capacità di scarico dei vetrini in rack, la capacità del rack in vetrini e se presente una doppia linea di montaggio + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-18 | Presenza di almeno 4 forni riscaldanti per la fase di asciugatura/colorazione; (fornire descrizione dettagliata specificando il numero delle stazioni riscaldanti fornite e richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-19 | Presenza di almeno 4 stazioni di lavaggio in acqua corrente; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-20 | Dotato dei seguenti materiali: almeno 3 adattatori da inserire nei rack per la colorazione delle macrosezioni; Almeno 10 vaschette a capacità ridotta per colorazioni speciali o sistema equivalente, con accessori (rack e inserto per vetrini); Almeno 4 Kit di colorazione Ematossilina/Eosina dedicato, validato e certificato con marcatura CE/IVD; fornitura oltre a quelli di serie di ulteriori 10 cestelli per vetrini, 10 vaschette per reagenti, 5 vaschette per acqua (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-21 | Montavetrini collegato in serie con coloratore che garantisce sia il funzionamento combinato senza intervento dell’operatore sia il funzionamento non in serie per il montaggio di vetrini provenienti da altri strumenti (es. dall’immunocoloratore); (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-22 | Programmazione automatica di differenti protocolli di montaggio; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-23 | Pannello touchscreen con indicazioni di tutti i parametri, funzionamento, dispensazione montante e sua taratura, n. vetrini montati; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-24 | Capacità del serbatoio montante di almeno 150 ml; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-25 | Dotato di UPS che consenta, in caso di blackout, il termine della corsa; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-26 | Interfaccia Software in lingua italiana; (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-27 | Fornitura di un bancone per l'appoggio della strumentazione in oggetto (coloratore e montavetrini) dotato di alloggiamenti con piani di appoggio per la conservazione dei materiali utilizzati, previo sopralluogo. (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-28 | Garanzia del sistema di almeno 12 mesi (fornire descrizione indicando la durata della garanzia proposta e le condizioni previste + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-29 | Predisposizione per connessione in rete: dotato di porta di connessione ethernet, USB integrate e di facile accesso. Predisposizione per protezione contro virus e malware per la massima sicurezza di rete (fornire descrizione dettagliata speficando numero di porte USB e predisposizione all’interfacciamento al software di tracciabilità + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-30 | Listino con costi dei materiali di consumo dedicati valido per la durata di anni 5 dall'aggiudicazione (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
A-31 | Sistema predisposto per l'aspirazione-ventilazione esterna per l'abbattimento dei vapori tossici in ambiente. Specificare le dimensioni in mm del diametro del tubo di aspirazione. (fornire descrizione dettagliata + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica)
Caratteristiche oggetto di valutazione
| Sistema automatico integrato per la colorazione e il montaggio di vetrini istologici e citologici | punteggio parziale | Criterio di assegnazione (SUFFICIENZA 36 P.TI)
Caratteristiche tecnico - funzionali P.ti: 70
B-1 | Caratteristiche tecniche e prestazioni (flessibilità, produttività e riduzione degli errori) | 10 | Criterio Discrezionale: 10 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori
B-2 | Presenza di doppia linea di montaggio (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-17) | 8 | Criterio Tabellare: 8 punti al sistema con doppia linea di montaggio; 0 punti agli altri
B-3 | Predisposizione all’Interfacciamento al software di tracciabilità (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-29) | 4 | Criterio Tabellare: 4 punti al sistema con predisposizione all’Interfacciamento al software di tracciabilità ; 0 punti agli altri
B-4 | Presenza sensore di livello dei reagenti (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-16) | 4 | Criterio Tabellare: 4 punti al sistema con sensore di livello dei reagenti; 0 punti agli altri
B-5 | Numero di protocolli di lavoro disponibili (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9) | 5 | Criterio Quantitativo: 0 punti alla Ditta con 1 protocollo di lavoro; per numero di protocolli di lavoro superiori a 1 punteggio dato dalla seguente formula: P=(Vn*5)/Vmax Dove: P=punteggio da assegnare Vn=valore proposto Vmax=valore max.proposto
B-6 | Avvio automatico del protocollo di colorazione (colore, barcode, etc.) (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-10) | 8 | Criterio Tabellare: 8 punti al sistema con avvio automatico del protocollo di colorazione; 0 punti agli altri
B-7 | Capacità di scarico dei vetrini montati in rack. (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-17) | 8 | Criterio Tabellare: 2 punti alla Ditta con capacità di scarico compresa tra 0 e 99; 4 punti alla Ditta con capacità di scarico compresa tra 100 e 199; 6 punti alla Ditta con capacità di scarico compresa tra 200 e 249; 8 punti per capacità di scarico maggiore o uguale a 250 vetrini
B-8 | Numero stazioni riscaldanti per la fase di asciugatura/colorazione (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-18) | 6 | Criterio Quantitativo: 0 punti alla Ditta con 4 stazioni riscaldanti; per numero di stazioni riscaldanti superiori a 4 punteggio dato dalla seguente formula: P=(Vn*6)/Vmax Dove: P=punteggio da assegnare Vn=valore proposto Vmax=valore max.proposto
B-9 | Presenza sistema RFID per identificazione dei coloranti e/o reagenti (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-10) | 6 | Criterio Tabellare: 6 punti al sistema con presenza RFID per identificazione dei coloranti e/o reagenti; 0 punti agli altri
B-10 | Capacità del rack in numero vetrini (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-17) | 5 | Criterio Quantitativo: 0 punti alla Ditta con capacità del rack pari a 20 vetrini; per capacità del rack superiore a 20 punteggio dato dalla seguente formula: P=(Vn*5)/Vmax Dove: P=punteggio da assegnare Vn=valore proposto Vmax=valore max.proposto
B-11 | Durata garanzia di tutto il sistema (coloratore e montavetrini) (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-28) | 3 | Criterio Quantitativo: 0 punti alla Ditta con durata di garanzia minore o uguale a 12 mesi; per garanzia superiore ai 12 mesi (multipli di 12 mesi) punteggio dato dalla seguente formula: P=(Vn*3)/Vmax Dove: P=punteggio da assegnare Vn=valore proposto Vmax=valore max.proposto
B-12 | Data immissione sul mercato (Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-5) | 3 | Criterio Quantitativo: punteggio per data di immissione sul mercato dato dalla seguente formula: P=(Vn*3)/Vmax Dove: P=punteggio da assegnare Vn=valore proposto Vmax=valore max.proposto | 70
C-1 | Chiarimenti ulteriori ove applicabili:
C-2 | Destinazione d'uso per l'immissione sul mercato (secondo manuale operativo) delle apparecchiature offerte
C-3 | Anno di immissione sul mercato dei sistemi offerti (Hw)
C-4 | Codice CIVAB di ciascuna apparecchiatura offerta
C-5 | Codice CND di ciascuna apparecchiatura offerta
C-6 | Classe elettrica secondo CEI 62-5 e s.m.i. (I, II, B, BF, CF)
C-7 | Classificazione di rischio secondo direttiva EEC 93/42 e s.m.i. (I, IIa, IIb, III)
C-8 | Alimentazione elettrica (tensione [V], potenza [kVA])
C-9 | peso e dimensioni.
Certificazioni ulteriori a quelle richieste ai punti A-xx
D-1 | Condizioni fornitura (OBBLIGATORIE):
D-2 | Effettuazione, all'atto del collaudo,ed in presenza del Servizio tecnologie Biomediche, della verifica di sicurezza secondo normativa CEI 62-5 (in particolare verifica della sicurezza elettrica) e norme particolari di riferimento con rilascio di stampa report con esito positivo (p.es. valori di dispersione, continuità del conduttore di terra, flussi erogati, etc.).
D-3 | n. 1 manuali di utilizzo in formato cartaceo in lingua italiana per ogni apparecchiatura + n.1 manuale di utilizzo preferibilmente in formato digitale (CDR, DVD)
D-4 | Copia della certificazione direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 46/97 e successive modifiche
Istruzione al personale medico, infemieristico e tecnico